用户需求书

项目概况

根据《中华人民共和国计量法》《饮用冷水水表检定规程》等法律法规要求，为保障供水计量合法依规，提升智能水表覆盖率，推进水表轮换及供水计量智能化，东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司现开展东莞市供水计量设施更新项目（2026-2027年计量仪表)－旋翼式远传水表，通过公开招标的方式采购DN15-DN50旋翼式远传水表一批，暂定数量为755240台。
本用户需求书采购清单中的货物数量为暂定数量，仅为便于投标人投标报价使用，不作为招标人最终采购数量的保证。招标人的最终采购数量以招标人实际采购且经招标人验收合格的货物数量为准，按实结算。供货期为合同签订之日起2年，根据属地法定计量检定机构水表检定能力，最长可延期2年。在供货期内，中标人不得因招标人实际采购数量的减少或增加而要求提供任何形式的补偿或赔偿，或要求招标人按暂定数量采购相应货物。

一、总体要求

1.1 本次采购项目的水表为全新产品，在中国境内可依常规安全合法使用，符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准，适用于自来水行业的居民饮用水计量使用。

★投标人所投产品DN15-DN50旋翼式远传水表需具有计量器具型式批准证书（须提供有效期内的证书扫描件）。
1.2 须遵循的法律、法规、标准和规范（包含但不局限于以下内容，另本要求中提及的规范标准等如非最新版本，应以最新版本为准）：

GB/T778-2018《饮用冷水水表和热水水表》标准

JJG162-2019中华人民共和国国家计量检定规程《冷水水表》

GB/T 17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

CJ266-2008《饮用水冷水水表安全规则》

CJ/T188-2018《户用计量仪表数据传输技术条件》 

GB/T 25480-2010《仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》

CJ/T224-2012《电子远传水表》

CJ/T535《物联网水表》

GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》

1.3 供货清单

	序号
	货物名称
	口径规格
	单位
	数量
	备注

	1
	旋翼式远传水表
	DN15
	台
	237460
	1、铸铁或不锈钢外壳；准确度等级2级；Q3/Q1（R值）≥100；含NB-IoT无线远传功能；

2、配件：DN15-DN40水表，每台水表需配接管螺母一套（2个接管+2个螺母+2个垫圈）；DN50水表，每台水表含2个垫圈，不含法兰。

3、由中标人负责执行首次检定工作，含运输费、装卸费和水表检定费。

	2
	
	DN20
	台
	355360
	

	3
	
	DN25
	台
	118460
	

	4
	
	DN40
	台
	24750
	

	5
	
	DN50
	台
	19210
	

	汇总
	台
	755240
	


二、水表技术要求

2.1 基本要求：

2.1.1 介质温度范围：0-30℃。

2.1.2 工作环境温度范围：0-55℃。

★2.1.3 防护等级：IP68。

▲2.1.4 电磁环境等级：不低于E1级。

2.2 基表：

2.2.1 压力等级：不低于MAP10。

★2.2.2 水表准确度等级：2级。

2.2.3 旋翼式智能远传水表选用湿式液封、半液封或干式设计的水表基表，其远传模块与水表基表应为分体式结构设计。

★2.2.4 流量参数要求
	旋翼式远传水表
	公称口径

DN(mm)
	常用流量

Q3（m³/h）
	常用流量/最小流量

Q3/Q1
	分界流量/最小流量Q2/Q1

	
	15
	2.5
	≥100
	1.6

	
	20
	4
	≥100
	1.6

	
	25
	6.3
	≥100
	1.6

	
	40
	16
	≥100
	1.6

	
	50
	25
	≥100
	1.6


2.2.5 与饮用水接触的水表设备和防护材料不得污染水质，须符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价标准》的卫生安全要求。
★2.2.6 水表应印有“东莞水务环境集团供水公司L0G0+客服热线96968”字样（具体样式中标后由招标人提供），其中印刷费计入投标报价。

水表外壳、指示装置或铭牌、不可分离的表盖上，应集中或分散标明计量参数、流向箭头、公称口径、制造年月和编号等信息。

2.2.7水表尺寸的要求：

	公称口径DN(mm)
	长（mm）
	连接方式

	15
	165
	螺纹连接

	20
	195
	

	25
	225
	

	40
	245
	

	50
	280
	法兰连接


2.2.8水表的流量累计指示装置应为数字和模拟指示相结合，其立方米和立方米以上单位的累计部分应是数字式。水表的读数应显示清晰、美观，能长期保持指示清晰。

2.2.9 DN15-DN40采用螺纹连接，DN50采用法兰连接，连接件须采用符合饮用水标准的铜质管件或完全满足HPb59-1标准的铜质管件。
2.2.10 水表要具有防护装置，有效的封印，表罩需有有效的防拆措施（表罩需采用防晒抗雨材质，确保质保期内不能出现非人为的损坏），能够有效防止未经许可的改变读数显示行为，另需有安装铅封的小孔。

2.2.11 水表制造材料：

(1)表壳材料选用符合国家标准要求的球墨铸铁或不锈钢（不低于304不锈钢），内外表面经静电喷塑处理，不允许有气泡或漆块堆积，且符合CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》相关要求；

(2)水表机芯主要材料应选用ABS或聚甲酫全新工程塑料，顶尖轴、叶轮轴均应采用不锈钢材料；

▲2.2.12数据输出应采取无磁传感技术。

▲2.2.13 环境等级：C级或O级（安装在室外的固定水表），水表须完全防磁，在任何外磁场干扰下不影响水表的正常计量性能。

★2.2.14 首次检定：投标人在交货的同时，需提交货物出厂合格证明和东莞市法定水表检定机构出具的检定合格证书（超出东莞市法定水表检定机构检测能力范围的，须由上级主管部门指定的水表检定机构出具检定合格证书），并对所提交证书的真实性及准确性承担责任（投标阶段需就上述事项提供相关承诺文件）。

2.3 远传模块要求：

2.3.1 远传模块可拆卸，直接安装在水表上，要求安装牢固可靠，远传模块与基表的安装结合应无妨碍检定和读数的缺陷，拆除远传模块应不影响水表固有的计量性能。

▲2.3.2 数据采集：支持采集累计正、反向累计流量数据，数据采集精确到L位，支持时钟同步功能、倒流报警和低电压报警等功能。默认每日周期上报：上报前一天24小时的数据记录，水量数据采集周期为30分钟/次。可通过应用平台进行高频率上报周期设置，最小做到1小时周期上报。

2.3.3 通讯电池：锂电池，在上报频次为1次/日时，DN15~DN25水表通讯电池保证可连续使用≥7年，DN40~DN50水表通讯电池保证可连续使用≥5年且必须采取安全保护措施，保证电池不发生爆炸或自燃，使用寿命未达到规定年限的，由供商应负责免费更换电池。

2.3.4 数据存储：采集周期为30分钟/次时，可存储数据≥30天，当存储介质存满时，新采集的数据自动覆盖最早数据。

▲2.3.5 日数据传输成功率≥99% ，抄读准确率≥99.9%（投标人投标阶段需就上述事项提供相关水表用户使用情况及证明材料）。

2.3.6年故障率≤1%。

2.3.7 远程模块须印有统一的识别标识及设备编号，其组件、外壳和连接线材应采用阻燃材质。

★2.3.8 水表远传模块采用无线通讯，应取得工信部颁发的入网许可证、无线电核准证书，通讯方式：支持NB-IoT无线物联网远传通讯。采用东莞本地通信运营商的通讯网络实现数据传输，并提供属地化日常通信运维服务（投标阶段需就上述事项提供产品说明书和相关承诺文件）。

2.3.9 若处于NB-IOT信号接收不利点，投标人应采取措施，例如配置增长天线的远传模块、与运营商协调网络优化、转用4G移动通讯网络等方法，提升网络性能质量，确保数据传输成功率达到要求。采取措施所发生的所有费用，由投标人负责。

2.3.10 远传参数设置：可通过有线连接、手机蓝牙连接或近端手持终端设备进行参数设置和远传设备调试。

★2.3.11 远传模块的通讯协议需符合招标人物联网终端传输规约的有关要求（投标阶段需就上述事项提供相关承诺文件）。

★2.3.12 平台对接：所有数据按招标人要求无缝融合到招标人指定的智能水表管理系统，中标人需无偿配合远传水表的接入工作（投标阶段需就上述事项提供可无缝接入招标人所指定的系统管理平台的承诺函）。

三、物联网终端传输规约要求

投标人的投标产品需符合招标人物联网终端传输规约要求，包括但不限于以下协议框架、应用数据结构等，其他相关要求可于中标后咨询招标人。

3.1 协议框架

3.1.1 上行框架

上行框架规定了所有从设备端发往平台端的数据帧的基础格式，结构如下：

	帧起始符（68H）
	1Byte
	固定值

	帧长度
	2Byte
	从帧起始符（68H）至帧结束符（16H）之间的字节总数，不含68H和16H。

	帧标识
	1Byte
	是否加密1bit、是否分帧2bit、帧序号4bit、是否包含运行参数段1bit

	协议版本 
	1Byte
	主版本4bit、子版本4bit

	设备地址
	8Byte
	表码

	功能码
	1Byte
	功能码

	帧确认符（68H）
	1Byte
	固定值

	运行参数段
	设备标识
	1Byte
	包含设备工作模式（1Bit）、设备类型（7Bit）

	
	设备电压
	2Byte
	

	
	信号强度
	1Byte
	

	
	接收功率
	2Byte
	

	
	信噪比
	2Byte
	

	
	覆盖等级
	1Byte
	

	
	小区ID
	4Byte
	

	
	IMEI标识
	8Byte
	BCD

	
	SIM标识
	10Byte
	BCD

	指令MID
	2Byte
	指令标识，高字节在前，发起方生成，接收方原码返回

	功能数据段
	变长
	由功能码决定

	帧校验
	1Byte
	

	帧结束符（16H）
	1Byte
	固定值


3.1.2 下行框架

下行框架规定了所有从平台端发往设备端的数据帧的基础格式，结构如下：

	帧起始符（68H）
	1Byte
	固定值

	帧长度
	2Byte
	从帧起始符（68H）开始至帧结束符（16H）之间的字节总数

	帧标识
	1Byte
	

	协议版本 
	1Byte
	

	设备地址
	8Byte
	

	功能码
	1Byte
	功能码

	帧确认符（68H）
	1Byte
	固定值

	指令MID
	2Byte
	指令标识，高字节在前，发起方生成，接收方原码返回

	功能数据段
	变长
	由功能码决定

	帧校验
	1Byte
	

	帧结束符（16H）
	1Byte
	固定值


3.1.3 帧长度

帧长度由2字节表示，高字节在前，低字节在后。帧长度包含从帧起始符（68H，不含）开始至帧结束符（16H，不含）之间的字节总数。

3.1.4 帧标识

帧标识由1个字节表示，各二进制位组织格式如下：

	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	运行参数段标志
	是否加密标志
	分帧标识1
	分帧标识2
	帧流水号


运行参数段标志：1表示该帧数据包含运行参数数据段，0表示不含运行参数数据段。运行参数段中包含设备信息和信号信息等，详见运行参数段章节。

是否加密标志：1表示功能数据段已加密，0表示未加密。本协议规定使用AES-128/ECB/PKCS7Padding对数据进行加解密。

分帧标识：由2个位组成，当数据量较大需要拆分为多帧传输时，每一帧都必须包含完整的帧组织框架（即每一帧都必须能够被独立解析）。

分帧标识组合含义见下表：

	分帧标识1
	分帧标识2
	含义

	0
	0
	传输分为多帧，当前为中间帧

	0
	1
	传输分为多帧，当前为结束帧

	1
	0
	传输分为多帧，当前为第1帧，还有后续帧

	1
	1
	未分帧


帧流水号：由4个位组成，取值0~15。用于标识数据帧通信流水号，终端每执行一次发送流水号加1，超过15后归0。

注意：重发数据帧流水号也应该加1，数据帧应使用指令MID来进行标识。

3.1.5 协议版本

协议版本号用于兼容性识别，版本号由1个字节组成，其中高4位表示主版本号，低4位表示子版本号。

必须正确上报该版本号信息，通信帧中版本号应使用该协议当前版本号。

	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	主版本号
	子版本号


在协议版本更新和修订时涉及到原数据结构调整的将更新主版本号，不影响原数据结构或不影响原主要指令的修订将更新子版本号。

3.1.6 设备地址

设备地址由8字节的BCD码组成，设备地址规范如下图所示，不同类型设备需注意各部分代表不同含义。

厂商代码（1字节BCD）+年份（1字节BCD）+6字节BCD

[image: image1.png]e

28 WP

2

12§ KESBCOH





◆ 设备为一体式水表（设备类型代码：1、2）：

【2位厂商代码】：水表厂商代码，由信息部统一管理和分配；

【2位年份】：水表出厂年份；

【12位厂家自编BCD码】：水表表码，与表身码、表头显示码一致；

◆ 设备为分体式远传终端（采集智能水表）（设备类型代码：5）：

【2位厂商代码】：远传终端厂商代码，由信息部统一管理和分配；

【2位年份】：远传终端出厂年份；

【12位厂家自编BCD码】：水表表码，与表身码、表头显示码一致（可以理解为将水表表码透传到平台。具备表码输出的表头建议动态读取表头输出的表码做为此部分内容，尽量不要配置为常量值，也必须避免出现上传平台的表码与现场水表表码不符）；

◆ 其它远传设备：

【2位厂商代码】：设备厂商代码，由信息部统一管理和分配；

【2位年份】：设备出厂年份；

【12位厂家自编BCD码】：设备出厂编号；

3.1.7 功能码

功能码由1个字节组成，功能码决定数据段内容。部分功能码没有数据段。下表中的功能代码为十进制表示值。

	功能码
	功能码用途
	方向

	0
	保留
	

	1
	主动上报数据指令
	设备发起

	2
	数据查询指令
	平台发起

	3
	告警上报指令
	设备发起

	4
	设置终端时钟
	平台发起

	5
	设置历史数据存盘间隔
	平台发起

	6
	设置主动上报参数
	平台发起

	7
	设置数据中心地址
	平台发起

	8
	设置终端工作模式
	平台发起

	9
	设置终端地址
	平台发起

	10
	设置加密标志
	平台发起

	11
	查询历史数据存盘间隔
	平台发起

	12
	查询主动上报参数
	平台发起

	13
	查询数据中心地址
	平台发起


3.1.8 运行参数段

运行参数段用于传输设备当前工作参数数据，包括电压、信号等数据。运行参数段是一个可选数据段，是否包含运行参数段由帧标识字节中的最高位进行标识。

在分帧传输时首帧必须包含运行参数段，后续帧可以不包含运行参数段。

运行参数段中，设备不具备条件的参数信息使用0填充。

（1）设备标识

设备标识由1个字节组成，其中最高位表示设备工作模式，低7位表示设备类型。

	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	工作模式
	设备类型代码


工作模式：0表示设备处于休眠工作模式，1表示设备处于长期在线待命状态。

设备类型代码：表示设备种类代码，代码表见附录A。

（2）设备电压

由2字节组成，高字节在前，低字节在后。设备上发时将电压放大100倍后使用整型传输，上位机解码时将数值还原。对于存在表芯电压与远传模块电压的设备，此处应为远传模块电压，表芯电压放在32H数据段。对于只有一个电压的设备，此处为32H数据段中的最新值。

示例： 02H E8H = 744 * 0.01 =7.44V

（3）信号强度

信号强度（CSQ）由1字节组成。

（4）接收功率

信号接收功率（RSRP）由2字节组成，高字节在前，低字节在后。

（5）信噪比

信噪比（SNR）由2字节组成，高字节在前，低字节在后。

（6）覆盖等级

覆盖等级（ECL）由1字节组成。

（7）小区ID

小区ID（PCI）由4字节组成，高字节在前，低字节在后。

（8）IMEI标识

IMEI标识由8字节BCD组成。

（9）SIM标识

SIM标识由10字节BCD组成，即ICCID。

3.1.9 指令MID

指令MID用于识别指令任务，该值由发起方生成，接收方原码返回。指令重发MID不变。功能码01数据帧MID保持为0。

3.1.10 功能数据段

整体协议框架中规定功能数据段为可变数据格式，数据格式和长度由功能码决定。详见第5章功能

3.1.11 帧校验

帧校验和为1个字节，是从帧起始符（68H，包含68H）开始至校验字节前的所有字节的8位位组算术和，不考虑溢出位。若这些校验有一个失败，舍弃此帧，若无差错，则此帧数据有效。
3.2 应用数据结构

3.2.1 功能码01（主动上报数据指令）

功能码01用于设备主动周期性上报历史或实时数据，该功能码由设备端主动发起。

（1）上行数据段格式

	数据内容
	字节数
	说明
	示例

	数据起始时间
	6字节
	BCD码：YYMMDDHHNNSS
	2020-01-11 12:15:30

200111121530

	时间段个数
	1字节
	
	

	时间间隔
	2字节
	高字节在前
	

	数据类型1数据
	
	见附录C
	

	数据类型2数据
	
	见附录C
	

	....
	
	
	


（2）下行数据段格式

	数据内容
	字节数
	说明
	示例

	平台当前时间
	6字节
	BCD码：YYMMDDHHNNSS
	2020-01-11 12:15:30

200111121530


备注：设备可通过NB模组实现与基站时钟校准，也可使用该下行数据中的平台当前时间进行时钟校准。

3.2.2 功能码02（数据查询指令）

功能码02由平台主动发起，用于向设备查询某一时间节点的历史数据或实时数据。

（1）下行数据段格式

	数据内容
	字节数
	说明
	示例

	数据起始时间
	6字节
	BCD码：YYMMDDHHNNSS
	2020-01-11 12:15:30

200111121530

	时间段个数
	1字节
	
	8

	时间间隔
	2字节
	高字节在前
	


备注：当数据起始时间6字节BCD全部为0时返回设备当时内存实时数据，并且上报数据段中的时间为设备当前时间。

（2）上行数据段格式

	数据内容
	字节数
	说明
	示例

	数据起始时间
	6字节
	BCD码：YYMMDDHHNNSS
	2020-01-11 12:15:30

200111121530

	时间段个数
	1字节
	
	

	时间间隔
	2字节
	高字节在前
	

	数据类型1数据
	
	见附录C
	

	数据类型2数据
	
	见附录C
	

	....
	
	
	


备注：指令执行失败则数据段全部字节置FF、并且不用上发数据类型数据段。

3.2.3 功能码03（告警上报指令）

告警上报指令由设备主动发起。

（1）上行数据段格式

	数据内容
	字节数
	说明
	示例

	事件代码
	8字节
	高字节在前，每个二进制位代表一种事件类型。事件代码表见附录B
	


（2）下行数据段格式

	数据内容
	字节数
	说明
	示例

	平台当前时间
	6字节
	BCD码：YYMMDDHHNNSS
	2020-01-11 12:15:30

200111121530


3.2.4 功能码04（设置终端时钟）

设备可通过NB模组实现时钟同步，也可通过上报数据时平台回复的下行数据帧中的时间实现时钟同步。

除以上两种方式外本协议提供了手动设置终端时钟的方式来实现时钟同步，注意：在指令可能被缓存或滞后下发的场景下谨慎使用该方式。

（1）下行数据段格式

	数据内容
	字节数
	说明
	示例

	时间
	6字节
	BCD码：YYMMDDHHNNSS
	2020-01-11 12:15:30

200111121530


（2）上行数据段格式

	数据内容
	字节数
	说明
	示例

	时间
	6字节
	成功后原码返回，失败全部置FF
	2020-01-11 12:15:30

200111121530


备注：指令执行成功则原码返回，执行失败则数据段全部字节置FF。

3.2.5 功能码05（设置历史数据存盘间隔）

（1）下行数据段格式

	数据内容
	字节数
	说明
	示例

	间隔
	2字节
	分钟，高字节在前
	


（2）上行数据段格式

	数据内容
	字节数
	说明
	示例

	间隔
	2字节
	成功后原码返回，失败全部置FF
	


备注：指令执行成功则原码返回，执行失败则数据段全部字节置FF。

3.2.6 功能码06（设置主动上报参数）

（1）下行数据段格式

	数据内容
	字节数
	说明
	示例

	开始时刻
	1字节
	小时部分
	

	开始时刻
	1字节
	分钟部分
	

	上发间隔
	2字节
	分钟，高字节在前
	

	数据间隔
	2字节
	分钟，高字节在前
	

	离散值
	2字节
	秒，高字节在前
	

	生效时长
	2字节
	本次设置值的生效时间，高字节在前。

0表示永久应用该设置值，大于0表示临时应用X分钟后自动恢复原配置。
	


字段说明：

【上发间隔】：即设备拨号上报数据的间隔；

【数据间隔】：即上报的数据帧中每个数据的间隔时间；

【离散值】：凌晨5点至7点系上位机平台数据运算时间，因此所有终端设备的上报都应离散到0点至5点之间。设置为0或项目补充要求中未明确规定时缺省离散算法如下：

H(小时部分) ＝ 终端地址最后1位数字 % 5 

M(分钟部分) ＝ 终端地址后第2位至后第4位 % 60

S(秒钟部分) ＝ 厂商随机产生

最终离散后上报时间点：H:M:S

（说明：%为取余数操作）

示例：终端地址：1020000000056789

H(小时部分) ＝ 9 % 5 ＝4

M(分钟部分) ＝ 678 % 60 ＝18

【生效时长】：用于指示本次配置的有效时长，用于临时加快数据上报频率。

关联配置：

对上发间隔和数据间隔的配置修改应能自动调整数据存盘间隔时间。

（2）上行数据段格式

	数据内容
	字节数
	说明
	示例

	开始时刻
	1字节
	小时部分
	

	开始时刻
	1字节
	分钟部分
	

	上发间隔
	2字节
	分钟，高字节在前
	

	数据间隔
	2字节
	分钟，高字节在前
	

	离散值
	2字节
	秒，高字节在前
	


备注：指令执行成功则原码返回，执行失败则数据段全部字节置FF。

3.2.7 功能码07（设置数据中心地址）

（1）下行数据段格式

	数据内容
	字节数
	说明
	示例

	序号
	1字节
	当设备支持多数据中心时使用该序号区分设置的是哪个中心地址。注意：序号0为默认数据中心，其它序号为备用中心
	0

	数据中心地址
	不定长
	ASCII，以\0结束
	123.123.123.123:5000

http://www.dsc.com:5000


（2）上行数据段格式

	数据内容
	字节数
	说明
	示例

	序号
	1字节
	当设备支持多数据中心时使用该序号区分设置的是哪个中心地址。注意：序号0为默认数据中心，其它序号为备用中心
	0

	数据中心地址
	不定长
	ASCII，以\0结束
	


备注：指令执行成功则原码返回，执行失败则数据段全部字节置FF。

3.2.8 功能码08（设置工作模式）

（1）下行数据段格式

	数据内容
	字节数
	说明
	示例

	工作模式
	1字节
	0表示设备处于休眠工作模式，1表示设备处于长期在线待命状态。
	

	生效时长
	2字节
	本次设置值的生效时间，高字节在前。

0表示永久应用该设置值，大于0表示临时应用X分钟数后自动恢复原配置。
	


（2）上行数据段格式

	数据内容
	字节数
	说明
	示例

	工作模式
	1字节
	成功后原码返回，失败全部置FF
	

	生效时长
	2字节
	成功后原码返回，失败全部置FF
	


备注：指令执行成功则原码返回，执行失败则数据段全部字节置FF。

3.2.9 功能码09（设置设备地址）

设置设备地址指令用于非NB水表应用场景，NB水表表码通常不允许修改，所以NB水表不需实现该指令。

（1）下行数据段格式

	数据内容
	字节数
	说明
	示例

	设备地址
	8字节
	BCD码，符合4.1.6章节中设备地址相关规则
	


（2）上行数据段格式

	数据内容
	字节数
	说明
	示例

	设备地址
	8字节
	成功后原码返回，失败全部置FF
	


备注：指令执行成功则原码返回，执行失败则数据段全部字节置FF。

3.2.10 功能码10（设置加密标志）

（1）下行数据段格式

	数据内容
	字节数
	说明
	示例

	加密标志
	1字节
	取值1表示设备启用数据段加密，0表示不加密
	

	新密钥
	16字节ASCII
	全为FF表示使用缺省密钥（即不修改密钥）
	


注意：新密钥全为FF表示仅修改加密标志，不修改密钥；

（2）上行数据段格式

	数据内容
	字节数
	说明
	示例

	加密标志
	1字节
	成功后原码返回，失败全部置FF
	

	新密钥
	16字节ASCII
	成功后原码返回，失败全部置FF
	


备注：指令执行成功则原码返回，执行失败则数据段全部字节置FF。

注意点：远程更新密钥时，本次配置指令的上行确认帧应使用原密钥进行加密，上位机平台在收到更新成功确认后正式启用新密钥对后续下行帧加密。

3.2.11 功能码11（查询历史数据存盘间隔）

（1）下行数据段格式

无。

（2）上行数据段格式

同功能码05数据格式。

3.2.12功能码12（查询主动上报参数）

（1）下行数据段格式

无。

（2）上行数据段格式

同功能码06数据格式。

3.2.13功能码13（查询数据中心地址）

（1）下行数据段格式

	数据内容
	字节数
	说明
	示例

	序号
	1字节
	当设备支持多数据中心时使用该序号区分查询的是哪个中心地址。注意：序号0为默认数据中心，其它序号为备用中心
	0


（2）上行数据段格式

同功能码07数据格式。
3.3规约附录

附录A

（设备类型代码表）

	类型代码
	设备
	说明

	0
	系统保留
	

	1
	一体式小口径水表
	

	2
	一体式大口径水表
	

	3
	分体式小口径水表
	

	4
	分体式大口径水表
	

	5
	分体式远传终端（采集智能水表）
	

	6
	一体式中口径水表
	


附录B

（故障代码编排规范）

每种故障对应以下故障代码表中的一个比特位（Bit）,存在故障则该位置1，否则置0。

[image: image2.png]Bitl6 | Bit1s |Bitid |Bitl3 [Bit12 [Biei1 [Biei0 | Bito | | Bits | Bit7 | Bits | Bits | Bitd | Bie3 | Bie2 | Biet





故障代码位序示意图（共64个位，对应编码中的bit0至bit63）

故障代码表（位号1对应下位机编程中下标为0的Bit0）：

	字节号
	位号
	说明

	1
	1
	反向报警

	
	2
	流量过载报警

	
	3
	流量上限报警

	
	4
	流量下限报警

	
	5
	流量限制报警

	
	6
	总量报警

	
	7
	低电预警

	
	8
	低电报警

	2
	9
	电源报警

	
	10
	电源故障

	
	11
	电极偏差报警

	
	12
	高直流电压（报警）

	
	13
	高直流电压（电池电源）

	
	14
	高直流电压（任何电源类型）

	
	15
	线圈电流错误

	
	16
	外部电池故障

	3
	17
	测温探头短路

	
	18
	测温探头断路

	
	19
	水温超范围

	
	20
	信号强度不稳定

	
	21
	信号强度过弱

	
	22
	信号强度较强

	
	23
	增益报警

	
	24
	E2PROM损坏

	4
	25
	坏/电路板异常

	
	26
	换能器故障

	
	27
	空管报警

	
	28
	低阻抗报警

	
	29
	泄漏报警

	
	30
	压力测量故障

	
	31
	GPS定位故障

	
	32
	水表通信故障

	5
	33
	ABB内部报警

	
	34
	MID（只读）开关

	
	35
	传感器常见故障

	
	36
	传感器和换能器之间通讯故障

	
	37
	绝缘错误

	
	38
	励磁报警

	
	39
	励磁线圈断开报警

	
	40
	脉冲过载报警

	6
	41
	前置放大器过载

	
	42
	声波接收超时

	
	43
	输出脉冲溢出报警

	
	44
	数据库校验和错误

	
	45
	未连接传感器

	
	46
	未连接线圈

	
	47
	系统报警

	
	48
	消费间隔报警

	7
	49
	信号捕获

	
	50
	RTU与水表通信故障（485通信故障）

	
	51
	磁干扰报警

	
	52
	电子模块分离报警

	
	53
	拆盖报警

	
	54
	更换电池报警

	
	55
	预留

	
	56
	预留

	8
	57
	预留

	
	58
	预留

	
	59
	预留

	
	60
	预留

	
	61
	预留

	
	62
	预留

	
	63
	预留

	
	64
	预留


附录C

（仪表数据说明）

	
	数据段代码（TAG）
	含义
	第一时段数据(VALUE)
	……
	第N时段数据

	
	20H
	正向瞬时流量（单位：立方米/小时）
	4字节浮点数
	4字节浮点数
	4字节浮点数

	
	21H
	反向瞬时流量（单位：立方米/小时）
	4字节浮点数
	4字节浮点数
	4字节浮点数

	
	22H
	正向累计行度（单位：立方米）
	8字节浮点数
	4字节浮点数（相对上一时刻增量）
	4字节浮点数（相对上一时刻增量）

	
	23H
	反向累计行度（单位：立方米）
	8字节浮点数
	4字节浮点数（相对上一时刻增量）
	4字节浮点数（相对上一时刻增量）

	
	24H
	净累计行度（单位：立方米）
	8字节浮点数
	4字节浮点数（相对上一时刻增量）
	4字节浮点数（相对上一时刻增量）

	扩展数据段
	30H
	阀门状态
	1字节
	1字节
	1字节

	
	31H
	压力
	4字节浮点数
	4字节浮点数
	4字节浮点数

	
	32H
	电池电压（备注4）
	2字节
	2字节
	2字节

	
	33H
	温度
	2字节（备注1）
	2字节（备注1）
	2字节（备注1）

	
	34H
	信号强度
	1字节
	1字节
	1字节

	
	35H
	GPS经纬度（备注2）
	8字节浮点数（经度）+8字节浮点数（纬度）
	无

（经纬度固定只传1个时刻数）
	无

（经纬度固定只传1个时刻数）

	水质数据段
	40
	pH
	4字节浮点数
	4字节浮点数
	4字节浮点数

	
	41
	浊度
	4字节浮点数
	4字节浮点数
	4字节浮点数

	
	42
	余氯
	4字节浮点数
	4字节浮点数
	4字节浮点数


（通用数据段）
	
	数据段代码
	含义
	通道总数
	通道号
	第一时段数据
	……
	第N时段数据

	通用数据段
	0AH
	模拟量
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节

	
	0BH
	脉冲量
	1字节
	1字节
	4字节
	4字节
	4字节

	
	0CH
	开关量
	1字节
	无
	备注3
	备注3
	备注3

	
	0DH
	ASCII
	1字节
	1字节
	以\0 结束
	以\0 结束
	以\0 结束

	
	0FH
	4字节浮点数
	1字节
	1字节
	4字节
	4字节
	4字节

	
	10H
	8字节浮点数
	1字节
	1字节
	8字节
	8字节
	8字节

	
	11H
	8字节长整型
	1字节
	1字节
	8字节
	8字节
	8字节


备注1：单位为摄氏度，数值倍率为0.1，例如：数据值315*0.1＝31.5℃；

备注2：单位为度，东经为正，西经为负，北纬为正，南纬为负。GPS经纬度值占用字节较多，因此每帧数据中只包含一个时刻值即可；

备注3：若通道总数小于等于8 ，此字节数为1；若通道总数大于8小于等于16此字节数为2。第一个字节的bit0-bit7表示第1—8开关量通道值；第二字节的bit0-bit7表示第9—16开关量通道值；；

备注4：高字节在前，低字节在后。设备上发时将电压放大100倍后使用整型传输，上位机解码时将数值还原。示例：02H E8H = 744 * 0.01 =7.44V。

四、售后服务及质保期

4.1 投标人须保证对招标人具有完善的售后服务体系。投标人须配合远程设备的通讯调试；

4.2 投标人须提供技术文件资料，包括但不限于在远传调试、移交过程中需要的技术资料、上下行接口文件材料及服务；

4.3 投标人负责向招标人有关人员提供技术培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的操作手册、技术维修及调试参数等相关资料；

4.4 投标人须有稳定的售后服务体系，接到招标人的售后需求需在6小时以内做出响应；如需到现场处理，投标人需在接到招标人通知后24小时内到达现场进行处理。

4.5  DN15~DN25水表整表（含配套远传模块、电池和通讯资费）质保期为7年，DN40~DN50水表整表（含配套远传模块、电池和通讯资费）质保期为5年，按每批次货物送达招标人指定地点交货验收合格并开具发票之日算起。质保期内，投标人对货物进行免费保修。

五、货款结算方式

合同履约过程中，按货物清单中不含税中标综合单价以实际供货数量进行结算：不含税中标综合单价=不含税预算综合单价×中标折扣系数，以实际供货数量进行结算，不含税中标综合单价出现小数点，保留小数点后两位，从小数点后第3位四舍五入。

六、货款支付方式

1、招标人发出单笔《供货通知单》后，在收到投标人按本项目合同约定提供与本批次货款等额的订单保函并经招标人财务人员审核合格后30个工作日内，招标人支付至该批货物货款总额（含销项税额）的100%。

2、如果依合同投标人应支付违约金或赔偿或其他费用的，招标人有权从上述应支付给投标人的款项中直接扣除，不足部分招标人有权要求投标人另行补足。
预算表

	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	不含税预算综合单价（元）
	暂定不含税合价（元）
	备注

	1
	旋翼式远传水表
	DN15
	个
	237460
	
	
	

	2
	
	DN20
	个
	355360
	
	
	

	3
	
	DN25
	个
	118460
	
	
	

	4
	
	DN40
	个
	24750
	
	
	

	5
	
	DN50
	个
	19210
	
	
	

	汇总
	个
	755240
	
	
	


注：预算表中的货物数量为暂定数量，仅为便于投标人投标报价使用，不作为招标人最终采购数量的保证。中标人的实际供货量以实际数量为准，按实结算。
